OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na dostawę i uruchomienie sieci pilotażowej monitoringu powietrza w ramach Łódzkiej Regionalnej Sieci Monitoringu Powietrza (ŁRSMP)

## Ogólny opis Zamówienia

- Parametry charakterystyczne określające wielkość zamówienia lub zakres robót.

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zbuduje sieć pilotażową składającą się z 10 czujników monitoringu powietrza w lokalizacjach wskazanych w niniejszym OPZ. W ramach podpisanej umowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje 10 czujników za co otrzyma wskazaną w ofercie kwotę oraz przez 12 miesięcy od daty uruchomienia czujników Wykonawca za miesięczną opłatę będzie świadczył usługi serwisu urządzeń i obsługi odczytów z tych czujników. Odczyty ww. czujników mają być na bieżąco udostępniane na ogólnodostępnej i bezpłatnej stronie internetowej, w aplikacji mobilnej, oraz poprzez widżety, które Zamawiający będzie mógł umieścić na stronach internetowych należących do Zamawiającego lub podmiotu zarządzającego budynkiem w którym zainstalowano urządzenie.

- Lokalizacje czujników:

- Budynek Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi ul. Mińska 2, 94-029 Łódź.

- Budynek ZOZ Pabian Med ul. Jana Kilińskiego 10/12, 95-200 Pabianice.

- Budynek Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego, ul. T. Kościuszki 52, 99-320 Kutno.

- Budynek Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi ul. Długa 56, 95-100 Zgierz.

- Budynek Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym, 26-300 Mroczków Gościnny.

- Budynek Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego, ul. Ks. Piotra Skargi 3, 97-300 Piotrków Trybunalski.

- Budynek Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach Górnych 35, 99-100 Łęczyca.

- Budynek Szkoły Podstawowej w Dworszowicach Kościelnych Kolonii 74, 98-331 Dworszowice Kościelne.

- Budynek Muzeum Sztuki w Łodzi, ul. Gdańska 43, 90-734 Łódź.

- Budynek Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Getta Żydowskiego 4, 98-220 Zduńska Wola.

- Opis techniczny urządzeń monitorowania jakości powietrza:

- Komunikacja systemu/urządzeń z serwerem gromadzącym i udostępniającym informacje z czujników za pomocą sieci GSM.

2. Urządzenie pomiarowe/czujniki zapewnią pomiary:

• temperatury w zakresach przynajmniej od -30 °C do +55°C;

• wilgotności powietrza przynajmniej w zakresach od 0-99 % wilgotności względnej przy dokładności ±3%;

• ciśnienia atmosferycznego nad poziomem morza, przeliczony z wartości podawanych przez urządzenie z uwzględnieniem wysokości na jakiej zostanie zamontowany;

•	pyłu zawieszonego PM1.0 w zakresie pomiarowym 0 – 500 μg/m³ z dokładnością pomiarową ±10%;

•	pyłu zawieszonego PM2.5 w zakresie pomiarowym 0 – 500 μg/m³ z dokładnością pomiarową ±10%, a w zakresie pomiarowym 500 – 1000 μg/m³ z dokładnością pomiarową ±20%;

•	pyłu zawieszonego PM10 w zakresie pomiarowym 0 – 500 μg/m³ z dokładnością pomiarową ±10%, a w zakresie pomiarowym 500 – 1000 μg/m³ z dokładnością pomiarową ±20%;

3. Urządzenia powinny wykazywać niepewność wskazań średnich dobowych stężenia pomiędzy dwoma urządzeniami na poziomie maksimum 10 % dla pyłów PM 2,5 i PM10.

4. Sensory powinny zostać poddane, przed ich montażem oraz w czasie ich eksploatacji, kalibrowaniu z urządzeniem posiadającym wykazaną równoważność do metody referencyjnej badań pyłu zawieszonego w powietrzu.

5. Urządzenia powinny posiadać zasilanie z sieci energetycznej 230V i częstotliwości 50Hz i posiadać kabel zasilający o długości od 3 do 5 metrów wyposażony w USB lub wtyczkę sieciową.

6. 	Urządzenia powinny posiadać możliwość montażu w sposób nieinwazyjny, zapewniający brak ingerencji w stolarkę okienną/drzwiową czy też inne elementy budynków np. elewacji.

7. 	Urządzenia powinny posiadać możliwość przeniesienia do innej lokalizacji.

8. Urządzenia powinny posiadać min. 36-miesięczną gwarancję sprzętową na całość urządzeń pomiarowych.

9. Urządzenia powinny posiadać wbudowany w czujnik zewnętrzny system powiadamiania w zależności od stanu jakości powietrza. System powiadamiania powinien być widoczny i łatwy do określenia również w przypadku zamontowania czujnika na wysokości 8 metrów. System powiadamiania czujnika musi być kompatybilny z tym wyświetlanym na platformie internetowej i w aplikacjach mobilnych.

10.Urządzenia powinny posiadać system podgrzewania powietrza przed pomiarem w celu wyeliminowanie wpływu wilgotności na pomiary stężenia pyłów w powietrzu. W konstrukcji urządzenia musi zostać przewidziany element kondycjonujący próbkę powietrza przed pomiarem, w celu podgrzania jej powyżej punktu rosy.

11. Urządzenia powinny zapewniać stopień ochrony na poziomie IP 65. Obudowa urządzenia powinna być odporna na warunki zewnętrzne, powinna być przystosowana do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych. Wskazana obudowa z aluminium, stali nierdzewnej itp.

12. Temperatura pracy urządzeń powinna wynosić przynajmniej od -30 °C do +55°C.

13. Maksymalny pobór mocy czujnika to max 3,5 W

14. Roczny pobór mocy nie powinien przekraczać 22 kWh.

15. Urządzenie powinno być przeznaczone do montowania na wysokości do 8 metrów nad poziomem ziemi.

16. Masa urządzenia nie powinna być większa niż 600 gram.

17. Wymiary urządzenia nie powinny być większe niż 100/100/100 nie licząc ewentualnej zewnętrznej anteny nadawczej.

- Opis techniczny systemu monitorowania jakości powietrza:

1.  Wykonawca powinien zapewnić bezpłatny dostęp do ogólnodostępnej platformy informacyjnej dla mieszkańców wizualizującej wyniki pomiarów w czasie rzeczywistym.

2.	Wykonawca powinien zapewnić dostęp do widget-u pozwalającego na publikację danych na wskazanych przez Zamawiającego stronach www.

3.	Wykonawca zapewni comiesięczne raporty w cenie abonamentu dostępne w wersji online na indywidualnym panelu klienta. System ma posiadać możliwość generowania wyników pomiarów w formie tabel i wykresów dla poszczególnych parametrów i określonych ram czasowych tj. raporty dobowe, tygodniowe, miesięczne, roczne.

4. Wykonawca zapewni darmową aplikację mobilną, prezentującą wyniki pomiarów w czasie rzeczywistym dostępne dla minimum 2 systemów operacyjnych  Android i IOS z zasięgiem przynajmniej ogólnopolskim.

5.	Informacja z sensora przedstawia zebrane dane pomiarowe zgodnie z europejskim wskaźnikiem jakości powietrza CAQI (Common Air Quality Index). Prezentacja tych danych jest przedstawiona w serwisie www oraz aplikacjach mobilnych.

6. Wyniki pomiarów dostępne na platformie i aplikacjach mobilnych, zapewniają dostęp do historii z ostatnich 24 godzin.

7. Na platformie internetowej oraz w aplikacjach mobilnych powinny być prezentowane prognozy zanieczyszczenia powietrza na kolejne 24 godziny. Prognozowana wartość zanieczyszczenia powietrza prezentowana będzie w skali CAQI (forma liczbowa oraz graficzna) w odniesieniu do skali kolorystycznej stosowanej do wizualizacji wyników pomiarów.

8.	Prezentowane na ogólnodostępnych stronach internetowych oraz aplikacjach mobilnych wyniki pomiarów, powinny informować jednocześnie o właścicielu czujnika (sensora) prezentując jego nazwę oraz logo/herb lub oraz nazwę lokalizacji (jeśli posiada).

9. Aplikacje mobilne powinny być wyposażone w prezentację lokalizacji czujników za pomocą mapy. Aplikacje mobilne lokalizując położenie odbiornika proponują prezentację wyników pomiarów z najbliższego do jego położenia czujnika/czujników.

10. System monitorowania jakości powietrza daje dostęp do API z danymi pomiarowymi.

11. System czujników powinien dawać możliwość konfigurowania z tablicami LED które w sposób bieżący nie rzadziej niż co 15 minut wyświetlają wyniki pomiarów zbieranych przez czujniki monitorujące jakość powietrza.

12. Wykonawca zapewni help desk telefoniczny i e-mailowy.

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

- Przystępując do postępowania Wykonawca ma obowiązek ująć w ofercie wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania niniejszego zadania łącznie z ceną zakupu urządzenia, oraz miesięcznym kosztem utrzymania urządzeń i świadczenia usług pomiarowych, publikowania danych oraz udostępniania raportów.

- Montaż urządzeń pomiarowych powinien odbywać się po ustaleniu dokładnego ulokowania na budynku z Zamawiającym oraz właścicielem budynku.

## Wytyczne dotyczące wykonawcy robót

Wykonawca powinien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie instalacji i obsługi urządzeń systemów monitoringu powietrza, powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz powinien znajdować się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zasoby posiadane przez Wykonawcę powinny odpowiadać stopniu trudności i wartości przedmiotu zamówienia.

## Wytyczne dot. odbiorów

- Odbiory będą dokonywane w każdej lokalizacji osobno. W ramach odbiorów zostanie we wskazanym miejscu zainstalowany czujnik, uruchomiony i skonfigurowany. Na mapie w aplikacji webowej i na stronie internetowej pojawią się odczyty danych z czujnika.

- Po każdym odbiorze zostanie sporządzony i podpisany protokół odbioru.

- Po skompletowaniu wszystkich 10 protokołów odbioru zostanie sporządzony końcowy protokół odbioru, którego podpisanie stanowić będzie zakończenie realizacji umowy w części dotyczącej dostawy i uruchomienia systemu.

- Wytyczne dot. rozliczeń

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy nie ulegnie zmianie w trakcie obowiązywania umowy.

- Faktury należy wystawiać dla Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8, NIP 725-17-39-344.

- Zapłata za wykonanie umowy nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur.

- Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zapłata dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturach.

- Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może zbywać na rzecz osoby trzeciej wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

- Wykonawca  zwolni  Zamawiającego  na  zasadach  określonych  w  art.  392  kodeksu cywilnego  od  obowiązku  świadczenia  na  rzecz  osób trzecich jakichkolwiek  żądanych  przez  nich  od  Zamawiającego kwot z tytułu roszczeń dotyczących szkód poniesionych przez te osoby w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

- Dopuszcza się wystawienie przez Wykonawcę faktur w formie elektronicznej (e-faktury) oraz przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawionych w formie papierowej. E-faktury mogą być dostarczone do Zamawiającego na adres faktury@lodzkie.pl lub poprzez platformę ePUAP pod warunkiem akceptacji tej formy przez Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

- Wykonawca oświadcza, że w przypadku gdy stosuje się wobec niego ustawę o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 roku, to stawka roboczogodziny przyjęta przy realizacji przedmiotu umowy nie jest niższa niż minimalne wynagrodzenie określone w ww. ustawie, na dowód czego do wystawionych faktur, załączy sprawozdanie godzinowe z wykonanych usług.

- Jeżeli do Wykonawcy nie stosuje się ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 roku, to do pierwszej wystawionej w ramach niniejszej Umowy faktury, Wykonawca załączy oświadczenie, że nie stosuje się wobec niego ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 roku.